# LABCONCO冻干机操作指南

一．开机前检查

1、冻干机应放置在空气流通的位置，在冻干机后面必须至少留有10cm的空间。

2、用软布或纸巾擦拭冷阱内壁，除去积攒的水分，并将冷阱排液管塞塞好。

3、用软布或纸巾擦拭冷阱盖与样品室密封圈。

4、将全部样品阀拧到“VENT”的位置(斜面与冻干瓶方向相背，即成180。)。

二、开机

㈠ 自动运行

1、按下AUTO按键，当冷阱温度达到－40℃后(即冷阱温度指示灯变为绿色)。真空泵自动启动，当系统真空度达到及低于0.120 mBar时，真空指示灯为稳定的绿色。此时，可以准备加样。

㈡ 手动运行

1、按下MANUAL键，压缩机开始启动，直至冷阱温度达到－40℃后，冷阱温度指示灯变为绿色。

2、真空泵开关VACUUM,当系统真空度达到及低于0.120 mBar时，指示灯为稳定的绿色。此时，可以加样。

三、加样及卸样

1、样品预冻，容器的大小至少应是所盛样品体积的2～3倍。

2、将预冷好的样品接到样品阀，转动样品阀上的旋钮到“vac”位置（斜面朝向冻干瓶方向）。

3、当系统真空度重新恢复到0.120 mBar以下时，再加下一个样品。

4、放置阀门至“VENT”（斜面背向冻干瓶方向），卸掉冻干瓶的真空。可取下冻干瓶。

6.、如果是用安瓿瓶冻干的话，可直接在阀门上用火炬密封。

四.、关机

1、 打开一个样品瓶阀门, 卸掉真空，并关闭“VAC”键。

2、按AUTO或MAN键, 关掉制冷压缩机。

3、关掉电源开关。

4、打开冷阱盖或（适合6升以上机型）按面板上的除霜按键（Defrost），拔出冷阱排液管，拔掉冷阱排液管塞，并将冷阱排液管放置到适当的容器内。

5、用纯水或者自来水冲洗冷阱盘管，将冷阱内擦试干净或用吹风机将冷阱盘管吹干。防止样品中的挥发性酸等腐蚀性组份腐蚀冷阱盘管，导致盘管损坏，如果由于腐蚀原因造成盘管损坏，将不属于保修范围内。

6、将冷阱排液管塞重新装好,  并将冷阱排液管放回到原来位置。

五、注意事项

- 本仪器制冷系统严禁频繁启动。-50℃机型要间隔3-5分钟，-84℃机型要间隔30分钟

- 如所冻干的样品中含有有机溶剂或放射性物质，应在真空泵前安装相应的吸附材料。

- 如用户无意中使用了有机溶剂或酸性物质，应马上更换真空泵油，清洗及中和冷阱、冷阱及冻干桶盖和相应的管路。

- 关机时，应严格安装前述关机程序进行。