激光共聚焦注意事项

- 室内环境温度尽量保持恒定，22±1℃。相对湿度 20-60%，房间注意防尘、防潮。

- 严格遵守开关机顺序。

- 荧光光源的开关间隔必须在30分钟以上，即关闭荧光光源后不能马上开启，需等待30分钟。

- 开机初始化过程中，载物台会向四周运动因此需保证周围没有物品阻碍其运动。

- 若需要从干镜/油镜之间进行，要先用擦镜纸擦去油镜和样品上的油，再切换。确保不会污染其他物镜。

- 关机前，尽量将物镜转换为低倍并调至最低位以保护物镜。

- 共聚焦成像时检测范围不要收到激光，建议离激光10nm远，比如488激发时，接收从498nm开始。如果同时开了多根激光，那检测范围不要收到任何一根激光，比如488和561同时激发时，接收从498开始，在551之前结束。

- 尽量不要过曝，如图像过曝建议先降低对应激发光的intensity，激光功率尽量不超过20%。

- 输出数据时，使用光盘刻录而非移动存储设备可更好的防止电脑中毒。

- 避免空调直接对着显微镜吹风。

- 采集图像时，应避免震动、环境光线等的干扰。

- 扫描头冷却系统，如果冷却水不够了会亮红灯。请联系负责老师补充冷却液。